注：技术要求中指标重要性为“★”的技术指标代表最关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；指标重要性为“▲”的技术指标代表重要指标，作为评审时的重要考虑因素。

## 一、项目概述

## 本项目采购内容为：采购电子束曝光机一台（套）。

## 二、 技术要求

- （一） 采购项目清单

| 序号 | 货物名称 | 指标重要性 | 评审时是否需要提供证明材料 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子束曝光机 | ▲ | 否 | 1.肖特基热场发射电子源，加速电压200V~30kV | 主要货物 |
|  |  | ▲ | 否 | 2.在30kV 加速电压下聚焦束斑<3nm；束斑位置每小时偏移<150nm； |  |
|  |  | ★ | 是 | 3.束流强度10pA~200nA，实验室温度波动±0.5℃情况下，每8小时束流强度波动<0.5% |  |
|  |  | ★ | 是 | 4.电子光学透镜系统：典型3级电磁透镜；实时显示电子束斑大小，并连续可调，无需机械式物镜光阑； |  |
|  |  |  | 否 | 5.图形发生器扫描频率:不小于20MHz； |  |
|  |  | ▲ | 是 | 6.设备需配备静电束闸， 用于控制电子束的通断，开关时间 ≤15ns（10%-90%沿变时间），延迟时间≤50±10ns； |  |
|  |  |  | 否 | 7.写场尺寸：10μm~500μm可调节； |  |
|  |  | ★ | 是 | 8.最小线宽：10μm 写场下最小线宽≤20nm(10μm 写场下完全曝光 60nm厚度 PMMA-A2 光刻胶，形成连续平直线条长度≥5μm，平行线条数量≥10条、并列间距≤1 μm)；100μm 写场下最小线宽≤100nm(100μm 写场下完全曝光 300nm 厚度 PMMA-A4 光刻胶，形成连续平直线条长度≥50μm，平行线条数量≥20 条、并列间距≤5 μm)； |  |
|  |  | ▲ | 是 | 9.写场拼接精度:100μm写场下≤50nm(在水平方向和竖直方向紧贴的100μm写场下完全曝光60nm厚度 PMMA-A2光刻胶，写场交界处任意位置的水平和竖直方向拼接错位≤50nm，用于检查拼接的区域不少于4个)；500μm写场下≤200nm(在水平方向和竖直方向紧贴的 500μm 写场下完全曝光300nm 厚度 PMMA-A4 光刻胶，写场交界处任意位置的水平和竖直方向拼接错位≤200nm，用于检查拼接的区域不少于4个)； |  |
|  |  | ▲ | 是 | 10.套刻精度:100μm写场下≤50nm(100μm写场下先后两次完全曝光60nm厚度 PMMA-A2光刻胶，显影后的两次曝光得到的图形相对位置与版图相对位置在水平和竖直方向的错位≤50nm，曝光图形位置需包含写场中央1个区域、距离写场四边/四角≤10μm的8个区域)；500 μm 写场下≤150nm(先后两次完全曝光 300nm 厚度 PMMA-A4 光刻胶，显影后的两次曝光得到图形的相对位置与版图的相对位置在水平和竖直方向的错位≤150nm，曝光图形位置需包含写场中央1个区域、距离写场四边/四角≤50 μm 的8个区域); |  |
|  |  | ▲ | 否 | 11.工件台行程：X方向-50~50mm、Y方向-50~50mm；最大可加工样品尺寸：4 英寸晶圆；同时提供2英寸、1英寸、2cm、1cm、5mm 等规格小样品的夹具； |  |
|  |  | ▲ | 是 | 12.配置激光干涉仪，配置光学导航系统，配置自动进样系统且进样的时间不大于10分钟； |  |
|  |  |  | 否 | 13.EBL软件可以保存多套写场尺寸、写场校准参数、束流和工作距离的设置，用于不同精度图形在不同条件下进行自动曝光； |  |
|  |  | ▲ | 是 | 14.使用激光干涉仪进行自动写场校准 |  |
|  |  | ▲ | 是 | 15.针对写场校准进行优化，当校准标记超出写场范围25%时，同样可以进行校准 |  |
|  |  | ▲ | 是 | 16.配置UPS电源，配置主动-被动集成式减振装置消除>1Hz环境振动 |  |
|  |  |  | 否 | 17.附件1：纳米位移台 技术要求： 1）自由度：3； 2）运动行程（XYZ）：20x20x10mm； 3）开环运动分辨率：1nm； 4）闭环运动分辨率：5nm； 5）Z轴最大升力：0.5N； 6）XY最大推力：1.5N； 7）机械手数量：2； 8）支持3D摇杆操作； 9）达到pA级电学测量的可靠同轴电缆 |  |
|  |  |  | 否 | 18.附件2：超快速脉冲控制单元 技术要求： 1）需提供≥2路超快脉冲端口； 2）脉冲电压：≥±40 V(80 Vp-p)； 3）脉冲电流：≥±800 mA； 4）采样率：≥200MS/s； 5）脉宽输出：≤20 ns； 6）需配套≥2个外置，远程前段放大器。需实现：DC I-V、C-V、脉冲式 I-V信号间自动切换； 7）远程前段放大器的电流测量分辨率：≤200 pA； 8）需提供≥2根，超低噪音三同轴电缆，长度≥2米； 9）含远程预放/开关模块。 |  |
|  |  |  | 否 | 19.附件3：光刻胶旋涂加热台 技术要求： 1）转速可调：50-12000RPM 2）转速精度：≤1RPM，稳定度≤0.1% 3）温控范围：室温-200℃ 4）兼容≥100x100mm2方形衬底及200mm圆形衬底 4）无油泵： 抽速≥60L/MIN |  |

## 三、商务需求

| 序号 | 内容 | 详细要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 境内供货： 在合同签订后（150）天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用； 境外供货（可办理免税）： 收到信用证后（180）天内； |  |
| 2 | 交货地点 | 境内供货： 华南理工大学用户指定地点 境外供货成交方式： CIF Guangzhou Huangpu Port/Jiaoxin Port （广州黄埔港/滘心港交货价。海运） |  |
| 3 | 付款方式 | 境内供货： 预付40%，剩余部分验收合格后30天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票； 境外供货： 经甲方验收合格后，凭甲乙双方签字并加盖“华南理工大学实验室与设备管理处仪器设备验收专用章”,且验收结果为“合格”的验收报告和发票一次性付清。 |  |
| 4 | 质保条款 | 整机（含主机和配件）质保2年，电子束源质保3年，附件质保1年，免费上门保修服务，设备维护耗材免费。保修期限自货物通过采购人组织的验收合格之日起算，保修期内采购人不再额外支付费用，设备维护耗材免费。 |  |
| 5 | 售后服务要求 | 设备安装调试及验收培训需不少于2名工程师，驻地时间不少于2周，验收后1个月内开展不少于2场的现场集中培训，提供3年培训服务、每年开展2场现场集中培训。 中标人接到故障报告后 4-8小时予以电话响应并给出方案，如无法通过电话解决故障，将在 24小时内派驻工程师到现场解决问题，如有需要将在7个工作日内派原厂工程师到现场解决问题。 |  |

四、评审过程中可能实质性变动的技术、商务要求以及合同草案条款：无(本项目无谈判环节)。