采购需求

注：技术要求中指标重要性为“★”的技术指标代表最关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；指标重要性为“▲”的技术指标代表重要指标，作为评审时的重要考虑因素。

一、项目采购内容及技术要求

（一）本项目采购内容主要采购“时空组学设备采购医用光学仪器”一批：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物用无创多激光眼底循环细胞检测仪 | 1 | 台 | 2850000 |
| 2 | 动物用无创光声眼底细胞检测仪 | 1 | 台 | 3000000 |
| 3 | 动物用光学生物测量仪 | 1 | 台 | 4000000 |
| 4 | 动物用眼后节OCT/OCTA成像设备 | 1 | 台 | 4950000 |
| 5 | 动物用眼前节OCT成像设备 | 1 | 台 | 3960000 |
| 6 | 动物用眼前节OCTA成像设备 | 1 | 台 | 3500000 |
| 7 | 动物用共聚焦扫描眼底成像设备 | 1 | 台 | 2630000 |
| 8 | 动物用眼电生理仪 | 1 | 台 | 1150000 |

（二）具体技术要求如下表：

| 序号 | 货物名称 | 指标重要性 | 评审时是否需要提供证明材料 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物用无创多激光眼底循环细胞检测仪 | ★ | 是 | 1.可以对动物的多种循环细胞如红细胞、白细胞、血小板和循环内皮细胞等进行检测； |
|  |  |  | 是 | 2.完整的老鼠/兔子/常见昆虫等实验常见动物可直接上机检测，无需切片、过滤等复杂的预处理； |
|  |  | ▲ | 是 | 3.仪器具备自动对焦和对准等智能化操作，具备自动化智能化分析和鉴定； |
|  |  | ▲ | 是 | 4.可以自动量化分析循环细胞的种类、数量、流速等参数，仪器的种类识别准确度≥95%，数量测量准确度≥90%； |
|  |  |  | 否 | 5.具备长期数据记录功能（≥30天），支持定量分析不同时间下被测样品的循环细胞种类和数量等变化趋势； |
|  |  |  | 是 | 6.探头到底板的高度，即仪器可容纳样品高度≥100mm； |
|  |  |  | 是 | 7.可实现从视网膜表层至深层毛细血管丛的无损分层扫描，检测深度≥500μm； |
|  |  | ▲ | 是 | 8.单次扫描视野≥8mm×8mm，可检测目前主流的动物眼底循环细胞； |
|  |  |  | 是 | 9.单次扫描的横向分辨率≤60μm，轴向分辨率≤15μm，能够清晰分辨单个细胞和亚细胞的种类和数量； |
|  |  |  | 是 | 10.最高扫描帧频≥100fps，能够准确捕捉血液细胞的高速流动动态； |
|  |  |  | 是 | 11.数据采集频率支持自定义，且至少包含30Hz，50Hz，100Hz； |
|  |  |  | 是 | 12.连续工作24h激光功率稳定性≤±0.5%，30天激光功率稳定性≤±1%； |
|  |  |  | 是 | 13.支持细胞类型自定义扩展，可以训练新增细胞类型； |
|  |  |  | 是 | 14.独立的数据采集软件和独立的数据分析软件，可同时进行数据采集和数据分析，满足多人同时使用； |
|  |  |  | 否 | 15.分析软件无需许可证授权，可终身免费使用； |
|  |  |  | 否 | 16.具备安全保护和安全提醒功能，当仪器出现异常时，该功能及时启动； |
|  |  |  | 是 | 17.仪器整体尺寸≤1.2m×1.2m×1.5m，整体重量≤500kg； |
|  |  | ★ | 是 | 18.分析结果可一键生成报告，并支持将原始数据及量化结果导出为通用格式（如csv，tiff），便于第三方软件分析； |
|  |  |  | 是 | 19.支持基于网络的远程桌面访问与控制，便于多地点研究人员进行实时观察与技术协作； |
|  |  | ▲ | 是 | 20.系统设计符合保密安全规范，支持用户权限管理、审计追踪和电子签名，确保数据完整性与可追溯性； |
|  |  |  | 是 | 21.配置：无创多激光眼底循环细胞检测仪系统*1套；工控机&显示器*1台；数据处理及分析上位机软件*1套。 |
| 2 | 动物用无创光声眼底细胞检测仪 | ★ | 是 | 1.可以对多种眼底细胞如红细胞、白细胞、血小板和循环内皮细胞等进行检测； |
|  |  | ▲ | 是 | 2.可以对小动物活体的血管生长、心肌炎、血栓等进行检测和成像； |
|  |  |  | 是 | 3.完整的老鼠/兔子/常见昆虫等实验常见动物可直接上机检测，无需切片、过滤等复杂的预处理； |
|  |  | ▲ | 是 | 4可以无标记地对单个细胞成像、可以对血管形态的高分辨成像、对不同组织的成份进行解析和对血液参数高特异性的功能检测； |
|  |  | ▲ | 是 | 5.仪器具备自动对焦和对准等智能化操作，具备自动化智能化分析和鉴定； |
|  |  |  | 是 | 6.可以自动量化分析眼底细胞的种类、数量、流速等参数，仪器的种类识别准确度≥95%，数量测量准确度≥90%； |
|  |  |  | 否 | 7.具备长期数据记录功能（≥30天），支持定量分析不同时间下被测样品的循环细胞种类和数量等变化趋势； |
|  |  |  | 是 | 8.光声成像的活体内生物组织探测深度≥10mm； |
|  |  |  | 是 | 9.单次扫描视野≥8mm×8mm，可检测目前主流的动物活体眼底细胞； |
|  |  |  | 是 | 10.仪器的轴向分辨率≥250μm，横向分辨率≥500μm； |
|  |  |  | 是 | 11.光声成像的最高扫描帧频≥100fps，最好支持彩色成像； |
|  |  |  | 是 | 12.成像类型至少包括高分辨结构超声、超声造影、超声多普勒； |
|  |  |  | 是 | 13.数据采集频率支持自定义，且至少包含30Hz，50Hz，100Hz； |
|  |  |  | 是 | 14.独立的数据采集软件和独立的数据分析软件，可同时进行数据采集和数据分析，满足多人同时使用； |
|  |  |  | 是 | 15.连续工作24h激光功率稳定性≤±0.5%，30天激光功率稳定性≤±1%； |
|  |  |  | 是 | 16.连续工作24h超声探测器接收功率稳定性≤±1%，30天接收功率稳定性≤±5%； |
|  |  | ▲ | 是 | 17.仪器整体尺寸≤500cm*500cm*200cm，整体重量≤100kg； |
|  |  | ▲ | 是 | 18.分析结果可一键生成报告，并支持将原始数据及量化结果导出为通用格式（如csv，tiff），便于第三方软件分析； |
|  |  |  | 是 | 19.支持基于网络的远程桌面访问与控制，便于多地点研究人员进行实时观察与技术协作。 |
|  |  | ▲ | 是 | 20.系统设计符合保密安全规范，支持用户权限管理、审计追踪和电子签名，确保数据完整性与可追溯性； |
|  |  |  | 是 | 21.配置： 无创光声眼底细胞检测仪*1套； 工控机&显示器*1台； 数据处理及分析上位机软件*1套。 |
| 3 | 动物用光学生物测量仪 |  | 是 | 1.OCT中心波长:1060nm |
|  |  |  | 否 | 2.具备入眼功率监控功能，功率大于标准值自动切断光源供电 |
|  |  |  | 是 | 3.眼后节最大横向扫描范围:≥70mm |
|  |  |  | 是 | 4.B 扫描率：320～4096 扫描/帧 |
|  |  |  | 否 | 5.纵向扫描范围（组织内）:眼后节≥58mm；眼前节≥58mm |
|  |  |  | 是 | 6.眼底测量仪的屈光补偿范围：-20D～+20D的范围 |
|  |  | ▲ | 是 | 7.扫描方式：单线，十字，分段，格栅，圆形，放射，自定义，脉络膜，3D视盘，3D黄斑，3D黄斑+视盘（体检模式），3D前节，3D血流，前节生物测量。 |
|  |  |  | 是 | 8.具有眼轴长度、角膜曲率半径、角膜屈光度、角膜散光轴位角、角膜厚度、前房深度、晶状体厚度、角膜直径（白到白距离）、瞳孔直径、散光度数、轴率比、玻璃体厚度的自动测量功能。 |
|  |  |  | 是 | 9.产品具有对拟植入人工晶体度数进行计算的功能。 |
|  |  |  | 否 | 10.眼轴长测量范围:12.0mm～40.0mm； |
|  |  |  | 否 | 11.眼轴长测量允差:±0.02mm,显示精度：0.01mm |
|  |  | ▲ | 否 | 12.角膜厚度测量范围 0.2mm～1.4mm |
|  |  | ▲ | 是 | 13.角膜厚度测量允差±0.002mm，显示精度：0.001mm |
|  |  |  | 否 | 14.角膜屈光度测量范围：28.1D～84.4D |
|  |  |  | 是 | 15.角膜屈光度测量允差：±0.2D,显示精度：0.01D |
|  |  |  | 否 | 16.前房深度测量范围：0.7mm～8.0mm |
|  |  | ▲ | 是 | 17.前房深度测量允差：±0.01mm,显示精度：0.01mm |
|  |  |  | 否 | 18.瞳孔直径测量范围 0.5mm～13.6mm |
|  |  | ▲ | 是 | 19.瞳孔直径测量允差：±0.03mm，显示精度：0.01mm |
|  |  |  | 否 | 20.白到白距离测量范围：6～17mm |
|  |  | ▲ | 是 | 21.白到白距离测量允差：±0.1mm,显示精度：0.01mm |
|  |  |  | 否 | 22.角膜轴位角测量范围：1º～180º |
|  |  |  | 否 | 23.角膜轴位角测量允差：±4º，显示精度：1º |
|  |  |  | 否 | 24.晶状体厚度测量范围：0.5mm～10.0mm |
|  |  |  | 是 | 25.晶状体厚度测量允差：±0.05mm，显示精度：0.01mm |
|  |  | ▲ | 是 | 26.角膜曲率半径测量范围:4.0mm～12.0mm |
|  |  | ▲ | 是 | 27.角膜曲率半径测量允差:±0.01mm,显示精度：0.01mm |
| 4 | 动物用眼后节OCT/OCTA成像设备 | ★ | 否 | 1.OCT光源中心波长：840 nm |
|  |  | ▲ | 否 | 2.扫描频率：≥200kHz |
|  |  |  | 是 | 3.SLO中心波长：1060nm |
|  |  |  | 否 | 4.眼底扫描深度(组织内）：≥3.5mm |
|  |  |  | 是 | 5.前节扫描深度(组织内）：≥3mm |
|  |  |  | 是 | 6.眼底扫描长度：≥15mm |
|  |  |  | 否 | 7.前节扫描长度：≥18mm |
|  |  |  | 是 | 8.轴向分辨率（光学）：≤1.9μm |
|  |  |  | 是 | 9.屈光补偿范围：≥-20D～+20D |
|  |  |  | 是 | 10.视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三位模式的分层，自定义分区浏览模式。 |
|  |  | ▲ | 是 | 11.视盘结构识别：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，并在断层图上实时标注，为临床诊断提供直观的可视化参考。 |
|  |  |  | 是 | 12.青光眼综合分析：生成视盘结构分析与视盘OCTA量化分析的功能组合报告。支持黄斑区节细胞复合体，视盘结构，视盘周围神经纤维层厚度综合分析组合报告。 |
|  |  |  | 是 | 13.青光眼分析软件：内置正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库。 |
|  |  | ▲ | 是 | 14.具备角膜地形图及屈光力四联图分析功能 |
|  |  |  | 是 | 15.内置前节镜头无需手动更换 |
|  |  | ▲ | 否 | 16.外置眼前节适配器 |
|  |  |  | 否 | 17.可3D重建房角状态，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积； |
| 5 | 动物用眼前节OCT成像设备 | ★ | 否 | 1、OCT光源中心波长：840 nm |
|  |  | ▲ | 是 | 2、A扫描频率：≥200kHz |
|  |  |  | 否 | 3、SLO中心波长：1060nm |
|  |  |  | 否 | 4、眼底扫描深度(组织内）：≥3.5mm |
|  |  | ▲ | 是 | 5、前节扫描深度(组织内）：≥3mm |
|  |  |  | 否 | 6、眼底扫描长度：≥15mm |
|  |  |  | 否 | 7、前节扫描长度：≥18mm |
|  |  |  | 是 | 8、轴向分辨率（光学）：≤1.9μm |
|  |  | ▲ | 是 | 9、具备3种动物以上专用成像镜头。 |
|  |  |  | 否 | 10、小动物专用支架 |
|  |  | ▲ | 否 | 11、扫描方式：单线，十字，分段，格栅，圆形，放射，自定义，脉络膜，3D视盘，3D黄斑，3D黄斑+视盘（体检模式），3D前节，3D血流。 |
|  |  |  | 否 | 12、图像质量调节：标清（SD），高清（HD），全高清（4K），超高清（8K） |
|  |  |  | 否 | 13、视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三位模式的分层，自定义分区浏览模式。 |
|  |  |  | 否 | 14、视盘结构识别：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，并在断层图上实时标注，为临床诊断提供直观的可视化参考。 |
|  |  |  | 否 | 15、青光眼综合分析：生成视盘结构分析与视盘OCTA量化分析的功能组合报告。支持黄斑区节细胞复合体，视盘结构，视盘周围神经纤维层厚度综合分析组合报告。 |
|  |  |  | 否 | 16、青光眼分析软件：内置正常人视网膜神经纤维层神经节细胞复合体厚度数据库。 |
|  |  |  | 否 | 17、内置前节镜头无需手动更换 |
| 6 | 动物用眼前节OCTA成像设备 | ★ | 否 | 1、OCT光源中心波长：840 nm |
|  |  | ▲ | 是 | 2、A扫描频率：≥200kHz |
|  |  |  | 否 | 3、SLO中心波长：1060nm |
|  |  |  | 否 | 4、轴向分辨率（光学）：≤1.9μm |
|  |  | ▲ | 是 | 5、具备多物种专用成像镜头。 |
|  |  |  | 否 | 6、扫描方式：单线，十字，分段，格栅，圆形，放射，自定义，脉络膜，3D视盘，3D黄斑，3D黄斑+视盘（体检模式），3D前节，3D血流，前节生物测量。 |
|  |  |  | 否 | 7、视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三位模式的分层，自定义分区浏览模式。 |
|  |  |  | 是 | 8、视盘结构识别：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，并在断层图上实时标注，为临床诊断提供直观的可视化参考。 |
|  |  | ▲ | 是 | 9、青光眼综合分析：生成视盘结构分析与视盘OCTA量化分析的功能组合报告。支持黄斑区节细胞复合体，视盘结构，视盘周围神经纤维层厚度综合分析组合报告。 |
|  |  |  | 否 | 10、青光眼分析软件：内置正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库。 |
|  |  | ▲ | 否 | 11、具备角膜地形图及屈光力四联图分析功能 |
|  |  |  | 否 | 12、内置前节镜头无需手动更换 |
|  |  |  | 否 | 13、具有眼轴长度、角膜曲率半径、角膜屈光度、角膜散光轴位角、角膜厚度、前房深度、晶状体厚度、角膜直径（白到白距离）、瞳孔直径、散光度数、轴率比、玻璃体厚度的自动测量功能。 |
|  |  |  | 否 | 14、产品具有对拟植入人工晶体度数进行计算的功能。 |
|  |  | ▲ | 是 | 15、主机和电脑分体式设计，支持电脑维护升级。 |
|  |  | ▲ | 否 | 16、眼轴长测量范围:12.0mm～40.0mm； |
|  |  |  | 否 | 17、眼轴长测量允差:±0.02mm,显示精度：0.01mm |
|  |  |  | 否 | 18、角膜厚度测量范围 0.2mm～1.4mm |
|  |  |  | 否 | 19、角膜厚度测量允差±0.002mm，显示精度：0.001mm |
|  |  | ▲ | 否 | 20、角膜屈光度测量范围：28.1D～84.4D |
|  |  |  | 否 | 21、角膜屈光度测量允差：±0.2D,显示精度：0.01D |
|  |  | ▲ | 否 | 22、前房深度测量范围：0.7mm～8.0mm |
|  |  |  | 否 | 23、前房深度测量允差：±0.01mm,显示精度：0.01mm |
|  |  | ▲ | 否 | 24、瞳孔直径测量范围： 0.5mm～13.6mm |
|  |  |  | 否 | 25、瞳孔直径测量允差：±0.03mm，显示精度：0.01mm |
|  |  |  | 否 | 26、白到白距离测量范围：6～17mm |
|  |  |  | 否 | 27、白到白距离测量允差：±0.1mm,显示精度：0.01mm |
|  |  |  | 否 | 28、角膜轴位角测量范围：1º～180º |
|  |  | ▲ | 否 | 29、角膜轴位角测量允差：±4º，显示精度：1º |
|  |  | ▲ | 否 | 30、晶状体厚度测量范围：0.5mm～10.0mm |
|  |  |  | 否 | 31、晶状体厚度测量允差：±0.05mm，显示精度：0.01mm |
|  |  |  | 否 | 32、角膜曲率半径测量范围:4.0mm～12.0mm |
|  |  |  | 否 | 33、角膜曲率半径测量允差:±0.01mm,显示精度：0.01mm |
| 7 | 动物用共聚焦扫描眼底成像设备 | ★ | 否 | 1.OCT扫描光源：扫频激光光源。 |
|  |  | ▲ | 否 | 2.扫描频率：≥200kHz |
|  |  |  | 是 | 3.扫频激光器中心波长：1050nm |
|  |  |  | 否 | 4.最小瞳孔直径：≤2mm |
|  |  |  | 是 | 5.眼底扫描深度(组织内）：≥29mm |
|  |  |  | 是 | 6.眼底扫描长度：≥25mm |
|  |  |  | 否 | 7.轴向分辨率（光学）：≤3.8μm |
|  |  | ▲ | 是 | 8.扫描方式：单线，十字，分段，格栅，圆形，放射，自定义，脉络膜，3D视盘，3D黄斑，3D黄斑+视盘（体检模式），3D前节，3D血流，前节生物测量。 |
|  |  |  | 是 | 9.眼底成像波长：850nm |
|  |  |  | 是 | 10.体检模式：一次扫描可同步获取黄斑区厚度、视网膜全层厚度、视网膜神经纤维层厚度、神经节细胞复合体厚度等多项参数，同时精确测量视盘结构参数（包括面积杯盘比、盘沿面积及视杯体积）。所有检测数据可一次性生成3份及以上标准化检测报告。 |
|  |  | ▲ | 是 | 11.视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三位模式的分层，自定义分区浏览模式。 |
|  |  |  | 是 | 12.视盘结构识别：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，并在断层图上实时标注，为临床诊断提供直观的可视化参考。 |
|  |  |  | 是 | 13.血流量化分析软件：支持玻璃体，视网膜与脉络膜分层，支持格栅分区，ETDRS等多种分区，默认自动7层分层，可根据需求手动调节任意层次。 |
|  |  | ▲ | 是 | 14.去伪影技术：默认3D全层去伪影。 |
|  |  |  | 是 | 15.脉络膜分析软件：手动测量脉络膜厚度，支持任意扫描尺寸的脉络膜中大血管层血流量化，支持2D血流密度量化；支持3D，CVV，CVI，CSV，CSI。 |
|  |  | ▲ | 否 | 16.血管线密度：支持各种尺寸范围的糖尿病视网膜病变的早期治疗研究网格的血管线密度量化。 |
| 8 | 动物用眼电生理仪 |  | 否 | 1. 全中文软件系统V1.1；全中文界面。 |
|  |  |  | 否 | 2.USB2.0接口数字式生物信号放大器，计算机主机内无任何插卡，方便医院更新电脑主机。 |
|  |  | ▲ | 是 | 3. 闪光刺激器频率共分8档，分别为0.01Hz，0.02Hz，0.05Hz,0.1Hz，0.2Hz，0.5Hz，1.00Hz，2.00Hz，偏差不超过士10%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 否 | 4. 放大器频带:0.1 Hz-300 Hz，偏差不超过士20% |
|  |  | ▲ | 否 | 5. 闪光刺激器刺激光色:白、蓝、黄、绿、红五种可见光 |
|  |  |  | 否 | 6、放大倍数: 1k，2k，5k，10k，20k，50k，100k,200k，偏差不超过士10% |
|  |  | ▲ | 是 | 7、生物信号放大器：共模抑制比≥120 dB (50 Hz) 输入短路噪声：Vp-p≤3.0μV（提供检验报告） |
|  |  |  | 是 | 8、图像刺激器：可选颜色为红、黄、蓝、绿、黑、白六种。可选刺激模式为：棋盘格、横条、坚条、矩形四种（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 否 | 9、图像刺激器空间频率：0.04~3.10七档可调，分别为0.04， 0.09，0.19，0.38，0.77，1.55，3.10，偏差不超过士10% |
|  |  | ▲ | 是 | 10. 图像刺激器频率八档可调，分别为 0.01Hz,0.02Hz，0.05Hz，0.1Hz，0.2Hz，0.5Hz，1.00Hz，2.00Hz，偏差不超过士10%（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 否 | 11.电生理检查仪主要功能: 1.图形视觉诱发电位PVEP 2.闪光视觉诱发电位FVEP 3.护目镜闪光诱发电位HVEP 4.图形视网膜电流图PERG 5.闪光视网膜电流图FERG 6.视网膜振荡电位图OPS 7.眼电图EOG |

## 三、商务需求

| 序号 | 内容 | 详细要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 境内供货： A.在合同签订后3个月或60个工作日内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用； B.用户单位有权利要求中标公司一周内提供样机到校验证参数响应情况后再签订合同 |  |
| 2 | 交货地点 | 境内供货：华南理工大学 |  |
| 3 | 付款方式 | 境内供货：预付40%，剩余部分验收合格后30天内一次性付清，每次付款前应由乙方提供等额发票； |  |
| 4 | 质保期（自验收合格之日起开始计算。） | 1.质保条款：本次采购货物，由货物制造厂商提供1年或以上免费上门保修服务。保修期限自货物通过采购人组织的验收合格之日起算，保修期内采购人不再额外支付费用。 2.售后服务要求：中标人设备安装调试及验收培训需不少于2名工程师，驻场时间不少于2周，验收后1个月内开展不少于2场的现场集中培训，提供3年培训服务、每年开展2场现场集中培训。 中标人接到故障报告后 4-8小时予以电话响应并给出方案，如无法通过电话解决故障，将在 24小时内派驻工程师到现场解决问题，如有需要将在7个工作日内派原厂工程师到现场解决问题。 |  |
| 5 | 履约保证金 | - 1、本项目不需要缴纳履约保证金。 |  |
| 6 | 验收要求 | - 2、 中标人负责将设备运输至交货地点，并支付因此所发生的一切运杂费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。 - 3、 设备抵达交货地点后，采购人就设备质量、规格和数量进行初步检验。如果发现设备的包装损坏、不符合包装要求或设备的质量、型号、规格和数量等与合同不符，采购人有权拒收设备。中标人应在采购人指定的时间内重新向采购人交付设备，如果重新交付的设备仍与合同约定不符，采购人有权解除合同。 - 4、 设备验收由采购人聘请专家组和中标人联合在华南理工大学指定地点进行，验收时间由采购人确定。中标人未派人员参加的，视为认可验收结果。 - 5、 设备的验收标准按照本合同及采购文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。 - 6、 设备验收合格后，采购人按合同约定向中标人付款，中标人同时承担起设备的售后服务责任。 验收不合格，采购人有权要求中标人重新提供设备，或有权解除合同。中标人应在采购人指定的期限内重新提供设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给采购人造成的损失。 |  |

四、评审过程中可能实质性变动的技术、商务要求以及合同草案条款：无(本项目无谈判环节)。